TM 102(3) – миниатюрный цифровой термометр.

Размеры 64,00х31,00х40,00 мм, установочные размеры 58,50х25,50 мм, толщина посадочной панели не менее 0,8мм.

При установке прибора необходимо предусмотреть условия естественного охлаждение прибора во избежание перегрева, избегать воздействия на прибор сильного магнитного поля, механического воздействия, попадания влаги.

Модель прибора ТМ102(3)А не предназначена для работы с высоким напряжением, при высоком напряжении подключение прибора осуществляйте через предохранитель, подключенный к контакту 4, рассчитанному  на ток 100 мА при напряжении 230 Vac.

При установке прибора запрещено использование пневматической отвертки;

Включение прибора после нахождения в холодной среде производить через час.

Проверяйте напряжение сети и номинальное рабочее напряжение прибора.

Перед техническим обслуживанием производите отключение прибора.

Не ремонтируйте прибор самостоятельно и не пользуйтесь непригодными для эксплуатации устройствами и сетями при монтаже устройства.

Для получения большей информации просьба взаимодействовать с инженерами компании EVCO.

Руководство по эксплуатации.

- При включении прибора на табло первоначально загорается код памяти, через четыре секунды прибор входит в рабочее состояние, показывая температуру окружающей среды.

- Калибровка показаний производится изменением положения регулировочного винта сопротивления, расположенного на тыловой части прибора.

Температурные показания.

Для проверки минимальных и максимальных показаний прибора необходимо убедитесь, что на прибор подано напряжение питающей сети.

Закоротите провода датчика у контактных групп 1 и 2, на экране дисплея  пять раз появится сигнал “Lt” и значение минимальной температуры, которая может быть установлена, после этого на  дисплее прибора появится пять раз сигнал “Ht” и значение максимальной температуры, которая может быть установлена.

В дальнейшем на дисплее прибора высветится  пять раз сигнал “CA”, чередуясь с показаниями значения калибровки датчика.

Изменение показаний прибора:

Перед тем, как прибор закончит показ верхнего и нижнего значений  “Lt” и  “Ht”,  разомкните перемычку у контактных групп 1 и 2, после чего на дисплее появится значение “rS”, повторяющееся пять раз.

Замкните перемычку у контактных групп 1 и 2 перед тем, как  прекратится показ на дисплее  значения “rS”,  на экране дисплея зафиксируется значение “rS” на две секунды, в течение которых произойдет удаление ранее записанных показаний прибора. В дальнейшем на дисплее прибора высветится пять раз значение “CA”, чередующееся с показаниями калибровки датчика прибора.

Показания максимальной и минимальной температуры записываются в энергонезависящей памяти прибора.

Тревоги: Код “ЕО”- тревога температурного датчика:

Проверить вид датчика;

Проверить подключение датчика;

Проверить целостность датчика;

Проверить температуру в районе нахождения датчика.

Защита: IP 65;  температура хранения – 0/55 гр.С., влажность – 10/90 %; вход – 1 датчик NTC;

Калибровка показаний датчика  -10/+10 гр.С.; показания от -40 до 99 гр.С для ТМ 102 и от -40 до 110 гр.С для ТМ103; показания – 1 гр.С для ТМ102 и 0,1 гр.С для ТМ103.